废水污染源自动监测设备

在线比对监测报告

报告编号：（2020）环境字第031208号

受测单位：       肇庆昆琪五金制品有限公司

营运单位：    广东长天思源环保科技股份有限公司

报告日期：           2020年03月20日

一、比对依据

（1）HJ/T 91-2001《地表水和污水监测技术规范》

（2）HJ/T 355-2007《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》

（3）HJ/T 356-2007《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》

（4）《关于以低浓度质控样代替氨氮、总磷实样进行比对监测和评价有关问题的复函》（环办函 [2015] 1298号）

（5）《污染源自动监测设备比对监测技术规定》（中国环境监测总站）

（6）HJ/T 354－2007《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》

二、比对标准

比对试验总数不少3对，其中2对实际水样比对试验相对误差（A）应满足表1的要求，质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%。

表1实际水样比对试验考核指标要求

| 项目名称 | 实际水样比对试验相对误差 |
| --- | --- |
| 化学需氧量（CODcr） | CODcr＜30mg/L时，相对误差不超过10%，以接近实际水样的质控样代替实际水样进行试验 |
|  | 30mg/L≤CODcr<60 mg/L时，相对误差不超过±30% |
|  | 60 mg/L≤CODcr<100 mg/L时，相对误差不超过±20% |
|  | CODcr＞100mg/L时，相对误差不超过±15% |
| 氨氮（NH3-N） | 当氨氮实际水样浓度小于1mg/L时，采用浓度0.5mg/L的质控样替代实际水样进行试验，比对误差须满足±0.1mg/L的范围。 |
|  | 当氨氮≥1mg/L时，相对误差不超过±15% |
| pH | 绝对误差不超过±0.5 pH |
| 流量 | 相对误差少于±20% |

三、工况说明

比对监测期间，该企业生产工况正常稳定，废水处理设施运转正常。

四、比对结果

测试报告（CODcr）

| 排污企业名称 | 肇庆昆琪五金制品有限公司 | 现场监测日期 | 2020年03月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点名称 | 综合废水排放口（DW004） | 分析日期 | 2020年03月13日 |
| 工况 | 正常 | 样品类型 | 废水 |
| 测试项目 | CODcr | 在线仪器测量范围 | 10-5000 mg/L |

1、技术说明

| 仪器类别 | 监测方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室分析仪器 | HJ828-2017 | 滴定管 | -- | -- | 4mg/L |
| 在线监控仪器 | 重铬酸钾消解比色法 | 在线自动监控仪 | CODmaxⅡ | A12090C01223 | 5mg/L |

2、实际水样测定

| 样品编号 | 测试 时间 | 在线仪器测定值 | 实验室测定值 | 比对试验 相对误差（%） | 结果 评定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr-2001120-1 (质控样品代替水样） | 15:06 | 22.0 | 22 | 0.0 | 符合 | CODcr |
| CODcr-2001120-2 (质控样品代替水样） | 16:21 | 22.7 | 23 | -1.3 | 符合 |  |
| CODcr-2001120-3 (质控样品代替水样） | 17:07 | 23.0 | 21 | 8.3 | 符合 |  |

3、质控样品测定

| 样品编号 | 测试 时间 | 在线测试结果 | 实验室测定值 | 标样样品批号 | 标准样品浓度范围 | 在线相对误差（%） | 实验室相对误差（%） | 结果评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr-2001120-4 | 18:08 | 23.0 | 22 | 2001112 | 22.9±1.9 | 0.4 | -3.9 | 符合 |
| CODcr-2001120-5 | 19:08 | 22.9 | 22 |  |  | 0.0 | -3.9 | 符合 |
| CODcr-2001125-1 | 11:47 | 90.7 | 87 | 2001125 | 87.6±5.1 | 3.5 | -0.7 | 符合 |
| CODcr-2001125-2 | 12:33 | 90.8 | 89 |  |  | 3.7 | 1.6 | 符合 |
| CODcr-2001122-1 | 10:14 | 141 | 136 | 2001122 | 133±9 | 6.0 | 2.3 | 符合 |
| CODcr-2001122-2 | 11:01 | 138 | 137 |  |  | 3.8 | 3.0 | 符合 |
| 标准样品生产厂家 | 环境保护部标准样品研究所 |
| 比对结果 | 比对结论：比对监测结果实验室比对值和质控样品测定值均符合《广东省重点污染源在线监控系统现场验收比对监测技术指南》的一致性要求。 |

注：监测结果单位为mg/L。

报告编写：  梁婉亭                 审 核：

签    发：          （授权签字人） 日 期： 2020年03月20日

测试报告（NH3-N）

| 排污企业名称 | 肇庆昆琪五金制品有限公司 | 现场监测日期 | 2020年03月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点名称 | 综合废水排放口（DW004） | 分析日期 | 2020年03月13日 |
| 工况 | 正常 | 样品类型 | 废水 |
| 测试项目 | NH3-N | 在线仪器测量范围 | 0-300 mg/L |

1、技术说明

| 仪器类别 | 监测方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室分析仪器 | HJ 535-2009 | 紫外/可见分光光度计 | 普析T6型 | RYHJ-A-034 | 0.025 mg/L |
| 在线监控仪器 | 水扬酸分光光度法 | 在线自动监控仪 | HK-NH3-N | 2012110702 | 0.01 mg/L |

2、实际水样测定

| 样品编号 | 测试 时间 | 在线仪器测定值 | 实验室测定值 | 比对试验绝对误差（mg/L） | 结果 评定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N-2005110-1 (质控样品代替水样） | 14:39 | 0.50 | 0.494 | 0.006 | 符合 | NH3-N |
| NH3-N-2005110-2 (质控样品代替水样） | 15:00 | 0.50 | 0.500 | 0.000 | 符合 |  |
| NH3-N-2005110-3 (质控样品代替水样） | 15:22 | 0.51 | 0.503 | 0.007 | 符合 |  |

3、质控样品测定

| 样品编号 | 测试 时间 | 在线测试结果 | 实验室测定值 | 标准样品批号 | 标准样品浓度范围 | 在线相对误差（%） | 实验室相对误差（%） | 结果评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N-2005110-4 | 15:44 | 0.51 | 0.488 | 2005110 | 0.502±0.030 | 1.6 | -2.8 | 符合 |
| NH3-N-2005110-5 | 16:06 | 0.50 | 0.509 |  |  | -0.4 | 1.4 | 符合 |
| NH3-N-2005115-1 | 13:01 | 5.12 | 5.20 | 2005115 | 5.29±0.21 | -3.3 | -1.7 | 符合 |
| NH3-N-2005115-2 | 13:22 | 5.09 | 5.25 |  |  | -3.9 | -0.8 | 符合 |
| NH3-N-B1810040-1 | 11:38 | 18.24 | 17.7 | B1810040 | 17.6±0.80 | 3.5 | 0.6 | 符合 |
| NH3-N-B1810040-2 | 12:24 | 18.14 | 17.3 |  |  | 3.0 | -1.7 | 符合 |
| 标准样品生产厂家 | 环境保护部标准样品研究所 |
| 比对结果 | 比对结论：比对监测结果实验室比对值和质控样品测定值均符合《广东省重点污染源在线监控系统现场验收比对监测技术指南》的一致性要求。 |

注：监测结果单位为mg/L。

报告编写：  梁婉亭                审  核：

签    发：          （授权签字人） 日 期： 2020年03月20日

测试报告（pH值）

| 排污企业名称 | 肇庆昆琪五金制品有限公司 | 现场监测日期 | 2020年03月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点名称 | 综合废水排放口（DW004） | 分析日期 | 2020年03月12日 |
| 工况 | 正常 | 样品类型 | 废水 |
| 测试项目 | pH值 | 在线仪器测量范围 | 2.00-12.00 |

1、技术说明

| 仪器类别 | 监测方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室分析仪器 | GB/T 6920—1986 | 便携式pH计 | PHBJ-260 | RYHJ-A-136 | / |
| 在线监控仪器 | 玻璃电极法 | 在线自动监控仪 | PH-10R P-2002 | WBTE141120101 | 0.01 |

2、实际水样测定

| 样品编号 | 采样 时间 | 在线仪器测定值 | 实验室测定值 | 比对试验 绝对误差 | 结果 评定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GY117FS20200312004 | 11:20 | 7.51 | 7.46 | 0.05 | 符合 | pH |
| GY117FS20200312005 | 11:25 | 7.52 | 7.44 | 0.08 | 符合 |  |
| GY117FS20200312006 | 11:30 | 7.56 | 7.51 | 0.05 | 符合 |  |

3、质控样品测定

| 样品编号 | 测试 时间 | 在线测试结果 | 实验室测定值 | 标准样品批号 | 标准样品浓度范围 | 在线相对误差（%） | 实验室相对误差（%） | 结果评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH-202175-1 | 11:02 | 7.39 | 7.36 | 202175 | 7.33±0.06 |  |  | 符合 |
| pH-202175-2 | 11:11 | 7.38 | 7.35 |  |  |  |  | 符合 |
| pH-202178-1 | 10:57 | 9.09 | 9.12 | 202178 | 9.04±0.10 |  |  | 符合 |
| pH-202178-2 | 10:59 | 9.01 | 9.04 |  |  |  |  | 符合 |
| 标准样品生产厂家 | 环境保护部标准样品研究所 |
| 比对结果 | 比对结论：比对监测结果实验室比对值和质控样品测定值均符合《广东省重点污染源在线监控系统现场验收比对监测技术指南》的一致性要求。 |

注：监测结果单位为无量纲。

报告编写：  梁婉亭                 审 核：

签    发：          （授权签字人） 日 期： 2020年03月20日

测试报告（流量）

| 排污企业名称 | 肇庆昆琪五金制品有限公司 | 现场监测日期 | 2020年03月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点名称 | 综合废水排放口（DW004） | 分析日期 | 2020年03月12日 |
| 工况 | 正常 | 样品类型 | 废水 |
| 测试项目 | 流量 | 在线仪器测量范围 | / |

1、技术说明

| 仪器类别 | 监测方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室分析仪器 | 流速仪法 | 便携式流速仪 | FP211 | RYHJ-A-020 | / |
| 在线监控仪器 | 超声波反射测距 | 在线自动监控仪 | WL-1A1 | 20121433 | / |

2、实际水样测定

| 样品编号 | 测试 时间 | 在线仪器测定值 | 实验室测定值 | 比对试验相对误差（%） | 结果 评定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 14:00-14:10 | 1.008 | 1.44 | -30.0 | 不符合 | 流量 |
| / | 15:00-15:10 | 5.196 | 5.04 | 3.1 | 符合 |  |
| / | 16:00-16:10 | 1.391 | 1.44 | -3.4 | 符合 |  |
| 比对结果 | 比对结论：比对监测结果符合《污染源自动监测设备比对监测技术规定》（中国环境监测总站）的一致性要求。 |

注：监测结果单位为m3/h。

报告编写：  梁婉亭                 审 核：

签    发：          （授权签字人） 日 期： 2020年03月20日

工业企业基本情况

| 企业名称 | 肇庆昆琪五金制品有限公司 |
| --- | --- |
| 地址 | 肇庆市高要金渡工业园 | 邮箱 | Kunqihr@163.com |
| 联系人 | 冼广彬 | 固定电话 | / | 手机 | 13036960255 |
| 行业类别 | 五金制造业 | 主要产品生产 | 卫浴五金 | 排污口总数 | 1 |
| 监测日期 | 主要产品名称 | 计量单位 吨/年 | 产量/生产能力 | 主要原辅料名称 | 计量单位 | 耗量 |
| 2020.03.12 | 卫浴五金 | 吨 | / | 镍板 | KG | / |
|  | 家电五金 | 吨 | / | 铜板 | KG | / |
| 废水处理工艺（可附图） | -- | 废水处理设施名称 | 污水处理设备 |
| 处理设施设计处理量 （吨/日） | 300 | 处理设施实际处理量 （吨/日） | / |
| 废水排放量（吨/日） | / | 废水排放规律 | 近污水处理规律排放 |
| 废水排放去向 | 经处理后流市政管道 | 纳污水体功能区类别 | 实行“清污分流” |
| 批评复对在线设备要求及文号 |  |
| 排污口位置 | 综合废水排放口（DW004） |
| 排污口规范化情况 | 已按要求规范设置 |
| 安装位置是否规范 | 是 |
| 自动监测项目 | CODcr | 氨氮 | pH | 流量 |
| 设备安装日期 | 2012.11.16 | 2012.11.16 | 2012.11.16 | 2012.11.16 |
| 设备型号 | CODmaxⅡ | HK-NH3-N | PH10RP-2002 | WL-1A1 |
| 出厂编号（每台标识） | A12090C01223 | 2012110702 | WBTE141120101 | 20121433 |
| 生产商 | 哈希 | 鸿恺 | BETTER | 九波 |
| 集成商 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 |
| 获取量器具型式批准证书或生产许可证时间 | 2017.07.07 | 2011.04.18 | 2010.07.26 | 2011.03.09 |
| 通过环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测时间 | 2011.09.13 | 2011.09.21 | 2010.07.14 | 2012.09.06 |
| 方法原理 | 重铬酸钾消解比色法 | 水扬酸分光光度法 | 玻璃电极法 | 超声波反射测距 |
| 检出限（mg/L） | 5 | 0.01 | 0.01（无量纲） | / |
| 测定量程（mg/L） | 10-5000 | 0-300 | 2.00-12.00 （无量纲） | / |
| 现场故障模拟实验情况 | - | - | - | - |
| 运营单位 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 |